南通市第六人民医院医院拟购置设备要求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 技术指标参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 循环风消毒机 | 2台 | 移动式，适用体积≧100m³， 循环风量≧800m/H， 紫外线寿命≧8000H， 紫外线强度≧9000UW/平方厘米 |
| 2 | 高压灭菌器 | 1台 | 消毒容积：80-100L左右，灭菌消毒篮（要求可定制），提供一套备用安全阀及压力表， 提供特种设备生产许可证及相关检验材料及办理特种设备使用许可登记证。 |
| 3 | 低温保存箱 | 1台 | 立式，直冷 温度范围：-20~-40℃， 容积：80-100L左右 报警系统：断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、 高低温报警等 |
| 4 | 低速离心机 | 4台 | 转速4000r/m左右，另配置不同尺寸的适配器（提供单独报价供医院选择） |
| 5 | 生物安全柜 | 1台 | 半排式，单人操作位，根据现场尺寸提供相应配置方案，包安装到位，所有费用包含在报价中。 |
| 6 | 冷冻操作台 | 2台 | 适用于样本低温处理 操作台面尺寸：400*500mm左右，操作台面容易清洁 采用压缩机制冷，可快速冷却 可自由设定温度（可达到零下15-20℃） |
| 7 | 低温转运箱（二次公告） | 1台 | 用于检验科低温转运标本等，整体重量轻，便于运送 具有温度监控及报警，且有记录 标本保存在液氮环境中 |
| 8 | 手动移液器（二次公告） | 1套 | 含0.2-2μL，2-20μL，20-200μL，100-1000μL手动移液器各一把 配套吸头、储液槽及移液器支架 |
| 9 | 氧浓度检测仪 （二次公告） | 1套 | 实验室内氧气O2浓度监测，低于目标氧浓度声光报警 测量范围：0-30%，分 辨 率：0.01%VOL 报警方式：现场声光报警 |
| 10 | 持针器（枪式）、腹腔镜穿刺针、腹腔镜剪刀、腹腔镜分离钳（二次公告） | 1批 | 持针器（枪式） 1把 钳头左弯，右手 腹腔镜穿刺针 1把 用于妇产科手术，请提供样品 腹腔镜剪刀 1把 用于妇产科手术，请提供样品 腹腔镜分离钳 1把 用于妇产科手术，请提供样品 |

★为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则投标人应在收到或应收到招标文件后七个工作日内提出并提供相应佐证材料，如属实则该主要技术参数不具有限制性，供应商可对该参数进行适当调整，并说明调整的理由。

南通市第六人民医院医疗设备产品采购报名表

| 产品名称 |  | 规格型号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 |  | 注册证号 |  |
| 装机量 | 国内 本省 | 市场单价 |  |
| 保修期 | 年 | 供货期 | 天 |
| 主要性能 参数 |  |  |  |
| 主要配置 及附件 |  |  |  |
| 耗材（是否标内、收费代码）、易损件 清单 |  |  |  |

供货商：

企业法人声明：本人保证所供资料完整准确并愿意承担相应责任！

企业法人签字盖章：

联系人：

联系电话：

年    月    日