一、项目需求说明

主要技术参数：为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则投标人应在收到或应收到招标文件后七个工作日内提出并提供相应佐证材料，如属实则该主要技术参数不具有限制性，投标人可对该参数进行适当调整，并说明调整的理由。

交货期：产品中标后15日内。

售后服务：1、整机（含附件）原厂保修≥1年，终身维护；中标人中标后必须提供原厂或中国总代（进口设备）出具的服务承诺函。2、计算时间以验收合格，发票入库之日为准。鼓励投标人延长质保期，评标时将考虑此因素。

附件：《产品报价表》、《配置清单表》、《配件、耗材报价表》

项目需求一览表和主要技术参数

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动清洗消毒机 | 1台 | 1、全自动洗消功能：按全浸泡，全自动，符合卫生部最新规范，达到内镜高效消毒要求； 2、可自动洗消全部内镜腔道：机器为开放平台，适用于医院对各种软式内镜进行彻底清洗消毒（如：OLYMPUS、 PENTAX等的胃、肠镜、支气管镜、十二指肠镜超声镜等）。提供不少于10个奥林巴斯、宾得、富士能等几大品牌内镜内腔清洗接头，并提供接头图样。 3、先进的清洗系统，保证高效的清洗效果。 4、标准消毒时间 全程清洗消毒时间：酸化水:12-13分钟；戊二醛:18-20分钟；邻苯二甲醛:13-15分钟；过氧乙酸:13-15分钟 加强消毒功能：可对消毒时间进行设置，用于消毒传染病人检查后的内镜 5、可设置多种清洗消毒程序，设置输入后，可随意独立调取，供不同镜种及消毒要求选择。 6、互动式测漏，保证实时可见的内镜状态，保证内镜的安全清洗。 7、消毒液系统开放：可以使用各种消毒剂或灭菌化学剂（如2%浓度戊二醛、邻苯二甲醛等多种消毒剂）。 8、消毒液储量、消毒循环数及消毒剂使用天数等报警功能。 9、全封闭消毒：洗消槽采用全封闭结构，消毒剂气味不向外泄露，最大限度保护操作人员健康。防意外开盖中止保护系统。 10、机器故障时通过专门的溢流管路清空消毒剂。 11、含风干程序 12、含空气吹干功能。 13、全程使用无菌水。 14、消毒过程数据打印：打印每一条内镜清洗消毒的过程数据：操作员编号、程序名称、洗消日期、洗消时间、阶段名称、阶段时间等，并提供打印样品扫描件； 15、消毒信息可查询、补打，数据可追溯，并可接入医院的追溯系统 16、消毒效果检测报告：提供中国疾病预防控制中心出具的产品与使用消毒剂（戊二醛、邻苯二甲醛、酸化水）的消毒效果检测报告；提供卫生安全评价报告 17、配前置水处理装置。 |
| 2 | 电子阴道镜 | 1台 | 1、摄像头：≥48万像素，最高可达200万以上，镜头具有光学连续变焦、自动聚焦和高清CMOS成像功能。 2、放大倍数：≥30倍， 3、图像尺寸：1080P高清图像。 4、视频接口：SDI 全数字高清接口。 5、配置电脑、打印机、台车、图像报告系统等 6、联网功能：提供DICOM 3.0数据交换接口，可与医院HIS/PACS系统联网 |
| 3 | 黄极光治疗仪 | 1台 | 利用LLLT低能量激光加速组织修复、褪红、褪肿、消除皮肤炎症 波长：590nm、830nm两种模块 高纯度LED光源，功率稳定，热量低 可调节的照射头，覆盖面积广且高度聚焦 可伸屈的关节臂能满足任何治疗部位的需要 自由切换选用光源输出波长，操作便捷 |
| 4 | 强脉冲光治疗仪 | 1台 | 七种波段可选，波长范围：420、515、560、590、615、640、695nm 高能氙灯和SOPT技术 三种脉冲模式可选，脉宽、间隔、频率独立可调 多种治疗头可选，即插即用 超强制冷功能，最大程度减轻治疗过程中的不适感 |

二、产品报价表

| 产品名称 |  | 规格型号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 |  | 注册证号 |  |
| 投标单价 |  | 总价 |  |
| 保修期 | 整机（含附件）原厂保修 年，终身维护 |  |  |
| 供货期 | 产品中标后 日 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

供货商：

企业法人声明：本人保证所供资料完整准确并愿意承担相应责任！

企业法人签字盖章：

联系人：                 联系电话：

年    月    日

- 配置清单表

投标公司全称（加盖公章）：

| 设备名称： |  |  |  | 品牌： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号： |  |  | 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 标准配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 |  |  | 数量 | 备注 |  |
| 选配项目名称 |  |  |  |  | 价格 |  |  |

四、配件、耗材报价表

| 易损、需定期更换的配件清单 |  | 配件名称 |  |  | 规格型号 |  |  | 价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配套试剂耗材报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 耗材名称 | 规格 |  | 计量单位 | 生产企业 |  | 中标代码 | 是否专用 |  | 价格 |