一、项目需求说明

主要技术参数：为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则投标人应在收到或应收到招标文件后七个工作日内提出并提供相应佐证材料，如属实则该主要技术参数不具有限制性，投标人可对该参数进行适当调整，并说明调整的理由。

交货期：产品中标后15日内。

售后服务：1、整机（含附件）原厂保修≥1年，终身维护；中标人中标后必须提供原厂或中国总代（进口设备）出具的服务承诺函。2、计算时间以验收合格，发票入库之日为准。鼓励投标人延长质保期，评标时将考虑此因素。

附件：《产品报价表》、《配置清单表》、《配件、耗材报价表》

项目需求一览表和主要技术参数

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 主要技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高频电刀 | 1台 | 要求能够同时满足各种手术种类的需要 1.输出功率：0-300W可调； 2.工作频率：≥450KHz； 3.操作要求：要求操作简单，所有模式均在面板上显示并可直接操作，无需进入选择程序； 4.模式：包含单极切割模式、双极切割、低电压切割、纯切割、混合切割、单极凝血模式、喷射式凝血等多种模式 5.负极板实时检测报警功能 6.设备在运行中出现故障能立即停止功率输出并显示错误代码，保证患者安全 7.另提供负极板连接线备用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 双重宫腔镜手术系统(冷刀) | 1台 | 1、用于临床检查子宫腔内的疾病和治疗。 2、既可采用冷操作（不带电操作），也可配合带电操作；可使用单极电切 3、主要配置要求： 3.1全高清摄像系统、冷光源、光纤、医用显示器、台车等 3.2宫腔内窥镜，双重设计，不使用外鞘也能正常开展手术 3.3配套相应操作器械：电钩、电棒、高频电缆线(单极)、密封帽、专用消毒盒 4、配置中未提到的其他配套器械清单报价，供评标时参考 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 血栓弹力图仪 | 1台 | 1.全血凝血全过程功能检测 2.肝素酶对比检测 3.血小板图检测，能够提供与仪器配套的独立包装单人份试剂盒 4. 纤维蛋白原检测功能 5.检测通道:两个，可同时检测两个样本 6.样本要求:全血检测，不需要处理血样 7.质控品:具备原厂生产的正常水平及异常水平质控品 8.可与LIS系统连接，承担LIS接口费 9.请提供全套耗材试剂南通市中标情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 低速离心机 | 6台 | 转速4000r/m左右，另配置不同尺寸的适配器（提供单独报价供医院选择） |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 压力蒸汽灭菌极速生物阅读器 | 1台 | 1、适用于压力蒸汽灭菌后的极速生物监测； 2、快速检测：配合极速生物指示剂使用可实现1h内培养结果判定； 3、请提供配套耗材试剂南通市中标情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 颅内压监测仪 | 1台 | 一键式设置、操作简便 可以同时对颅内压和脑温进行监测，连续显示颅内压力，提示导管植入时间 可以对脑实质、脑室、硬膜下三种部位进行监测 压力报警功能: 可随意设置报警压力的上下限 多种配套探头（提供全套耗材南通市中标情况） 数据记录存储功能 配置电池，方便携带使用 可与其他监护系统兼容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 不锈钢制品 | 1批 | 1 | 消毒篮移动装载车 |  | 650*450*1700mm左右 配套含五层消毒篮，4个静音轮，另配1个消毒篮备用 |  |  | 台 | 8 |
|  |  |  | 2 | 手术专用鞋架 |  | 长1000*底座宽500*高1600mm左右；八层，可挂48双鞋，四个静音轮。 |  |  | 台 | 1 |
|  |  |  | 3 | 不锈钢污物车 |  | 直径600*高900mm左右，配套污物袋，四个静音轮 |  |  | 台 | 6 |
|  |  |  | 4 | 不锈钢手术专用套车 |  | 大：1200*600*1050mm单层，台面上加100mm的三面栏杆架； 小：1000*520*900mm单层 |  |  | 套 | 3 |
|  |  |  | 5 | 不锈钢污物桶 |  | 桶外径290*高560mm，另配不锈钢滤网外径280*高80mm |  |  | 个 | 8 |
|  |  |  | 6 | 污物桶搁架 |  | 搁置污物桶，需与治疗车焊接 |  |  | 个 | 8 |
|  |  |  | 7 | 发药车 |  | 600*500*900mm左右，四层抽屉，台面上加100mm的三面隔板 |  |  | 辆 | 1 |
|  |  |  | 1-7所有产品整体材质必须是医用304不锈钢， 厚度≥1.2mm，如有疑问询设备科 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 关节镜器械 | 1批 | 器械 |  | 半月板后角蓝钳，直型 |  | 2套 | 可兼容医院现有Arthrex 品牌关节镜，器械和附件分开报价 |  |  |
|  |  |  |  |  | 半月板普通直蓝钳（大、小各一把） |  | 2把 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 关节镜镜鞘+通芯 |  | 1个 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 膝关节镜工具箱 |  | 1把 |  |  |  |
|  |  |  | 附件 |  | 膝关节镜摄像头 |  | 1个 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 动力刨削手柄 |  | 1把 |  |  |  |

二、产品报价表

| 产品名称 |  | 规格型号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 |  | 注册证号 |  |
| 投标单价 |  | 总价 |  |
| 保修期 | 整机（含附件）原厂保修 年，终身维护 |  |  |
| 供货期 | 产品中标后 日 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

供货商：

企业法人声明：本人保证所供资料完整准确并愿意承担相应责任！

企业法人签字盖章：

联系人：                 联系电话：

年    月    日

- 配置清单表

投标公司全称（加盖公章）：

| 设备名称： |  |  |  | 品牌： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号： |  |  | 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 标准配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 |  |  | 数量 | 备注 |  |
| 选配项目名称 |  |  |  |  | 价格 |  |  |

四、配件、耗材报价表

| 易损、需定期更换的配件清单 |  | 配件名称 |  |  | 规格型号 |  |  | 价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配套试剂耗材报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 耗材名称 | 规格 |  | 计量单位 | 生产企业 |  | 中标代码 | 是否专用 |  | 价格 |