- 南通市第六人民医院项目需求说明

请投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。

投标人不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术要求的，中标后投标人在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标投标人承担。如投标人提供的货物和服务同采购单位提出的项目需求说明中的技术要求不同的，必须标书中明示，如不明示的视同完全响应。

主要技术参数：为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则投标人应在收到或应收到招标文件后七个工作日内提出并提供相应佐证材料，如属实则该主要技术参数不具有限制性，投标人可对该参数进行适当调整，并说明调整的理由。

评标办法：综合评分法。

交货期：接到中标通知后15日内，交货至医院指定地点。

售后服务：1、整机（含所有附件）原厂保修≥3年，终身维护；中标人中标后必须提供原厂或中国总代（进口设备）出具的质保函。2、计算时间自安装调试并全部验收合格，发票入库之日起。鼓励投标人延长质保期，评标时将考虑此因素。

付款方式：货到安装调试验收合格且乙方已按照甲方要求提供了技术培训、技术资料以及设备发票后，支付该设备总额的50%；前述付款满六个月后，经医院确认在此期间设备无质量问题及乙方无其它违约事项后，付总额的40%；首次付款满壹年后，经医院确认在此期间设备无质量问题及乙方无其它违约事项后，付总额的10%。

投标文件的组成：一份正本和三份副本（内容见投标文件材料要求），必须按照模板要求准确填写，为方便审查，所提供的资料按顺序进行编制，可以补充相关材料。如投标多个项目须分开制作投标文件。由于未按模板填写、编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任由投标人承担。

★投标文件材料要求（请按如下要求将资料按序放置）

1、《产品报价表》《标准配置清单表》《选配项目清单表》

2、供应商资质、生产厂家资质、法人委托书、被委托人身份证复印等；

3、参加政府采购活动3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

4、未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。提供查询结果截图。

5、产品证件：医疗器械注册证、医疗器械登记表复印件；消毒产品需提供卫生安全评价报告、检验报告；特种设备需提供制造许可证；计量器具需提供计量器具制造许可证等相关证件；投标产品按国家规定需进行3C强制认证的，投标人需提供3C证书（复印件）等

6、提供产品合法来源证明

7、提供原厂详细技术参数、产品彩页等

8、厂家出具的详细的售后服务内容和服务承诺（包括但不限于质保期、维修响应、维修备用机、定期巡检、更新升级等）或维修服务授权文件；质保期满后《备件报价表》（说明：表中所列备品备件价格不含在投标总价内，仅供评标时参考，模板见附件）

9、产品业绩：一年内与投标设备同型号的合同或发票复印件5份；

10、用户名单：国内三甲医院及本省全部装机用户，必须含装机型号、成交价、装机时间及联系电话；

11、提供货物的制造、检验、测试、验收标准

12、以上未涉及的事项，供应商认为需要提交的其他资料

13、所有材料必须真实有效且加盖投标单位红章。

14、如该设备需配套试剂耗材，请填写《配套试剂耗材报价表》并将试剂耗材相关资质文件（包括厂家资质、供货商资质、厂家授权、法人授权、进口产品需提供报关单等）单独制作标书文件。

项目需求一览表和主要技术参数

| 项目名称 | 设备名称 | 数量 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| LY2021A012 | 电动手术床 | 1张 | - 手术床为电动液压驱动机制，电动调节床面升降、前后倾、左右倾、背板升降、平移等功能 - 具有手持有线控制器和底座应急控制面板两套功能一致、且相互独立的控制系统。确保手术床在一套控制系统发生故障时，另一套仍能可靠运行。 - 手术床台面框架和立柱采用优质不锈钢制成，抗撞击，耐腐蚀，耐消毒，永不生锈，坚固耐用。 - 手术床台面可透过X线 - 手术床床垫由质地柔软的记忆海绵整体制成，厚度≥75mm。床垫表面无缝隙，防水透气易清洗，防静电。 - 手术床床板由头板、背板、臀板及可分开式腿板组成。头板可拆卸；腿板具有可拆卸、可上下折和可分叉等多种功能。 - 技术参数： - 手术床长度≥2000 mm - 手术床宽度≥500 mm - 床面高度可调范围：≥700 mm /1000 mm - 台面前后倾角度：±30° - 台面左右倾角度：±25° - 背板折转角度：+80°/-40° - 腿板折转角度：+20°/-90°，外折角度≥90° - 头板折转角度：+45°/-90° - 台面平移距离≥300mm - 基本配置： - 电动手术床主床, 配床垫. - 头板 - 分体式腿板一对 - 托手板一对 - 底座应急控制面板，有线遥控器 - 麻醉屏架一个 - 其他附件要求： - 侧卧位手架一套、截石位吊腿架一对、腰桥一套、侧卧位固定架一套、头圈（硅胶材质）一个、俯卧位垫一个。 |
| LY2021A013 | 麻醉机 | 1台 | 配置要求：含七氟醚挥发罐1个； 氧气、空气两气源 呼末CO2监测功能 麻醉气体监测功能 麻醉废气排放系统 通气模式：VCV、PCV、SIMV等 彩色显示屏，参数设置、监测值一目了然 二气四管流量计，间歇正压通气、手动通气 手动/机控一键式气电同步转换 |
| LY2021A014 | 心电监护仪 | 10台 | 1、操作：≥10.4寸屏，中文操作界面。 2、标准配置：标准五导联，可检查心电、呼吸、脉搏、无创血压、血氧等。 3、标准界面；大字符显示界面；心电波形同屏显示界面；呼吸氧合图；NIBP回顾；趋势图等。 4、分析功能：心率失常分析、S-T段分析，药物浓度计算等。 5、血压测量具有专业的高血压测量技术。 6、数字血氧饱和度测量技术。 7、具有全导心电同屏显示功能。 8、报警：声光报警、上下限报警可调等。 9、配置电池，断电工作时间不小于2小时。 10、配置打印机，具有打印功能。 11、可存储病人信息，自动存储和回放，关机或断电后数据不丢失。 |
| LY2021A015 | 肾镜 | 1套 | 视野角度：12°可以和各种摄像系统匹配 椭圆形管鞘外径：8.5 Fr/12Fr（2.83mm/4mm） 有效工作长度：≥250mm 有效使用工作通道≥6Fr 配置含： 薄膜阀 1包 喇叭口接头 1个 清洗刷 1个 出入水接头 1个 配套抓钳 1支 配套消毒盒 1个 |
| LY2021A016 | 气压弹道碎石机 | 1台 | 控制器： 输入空气压力≥0.4Mpa 气压调节范围0-0.7Mpa 可显示冲击次数 碎石频率多档可调 气泵： 供气压力：0~0.8Mpa±10% 供气量：≥70L/Min 配置含控制器、气泵、手柄、多种型号冲击针（可根据医院需求选择）、脚踏开关等 |

产品报价表

| 产品名称 |  | 规格型号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 |  | 注册证（备案）号 |  |
| 标配单价 （标准配置清单） |  | 总价 |  |
| 选配项目及价格 | 《选配项目清单表》另附页 |  |  |
| 其他优惠条件 |  |  |  |
| 保修期 | 整机（含所有附件）原厂保修 年，终身维护 |  |  |
| 供货期 | 接到中标通知后 日 |  |  |
| 收费代码（项目多可另附页） | 收费项目名称： 收费项目代码： 说明：试剂耗材所对应的收费项目在《配套试剂耗材报价表》中填写 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

此报价已包含与本项目履行有关的全部费用及相关税费等

供货商：

企业法人声明：本人保证所供资料完整准确并愿意承担相应责任！

企业法人签字盖章：

授权代表：                 联系电话：

年    月    日

标准配置清单表

投标公司全称（加盖公章）：

| 设备名称： |  |  |  | 品牌： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号： |  |  | 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 |  |  | 数量 | 备注 |  |

选配项目清单表

投标公司全称（加盖公章）：

| 设备名称： |  |  | 品牌： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 型 号： |  | 日期： 年 月 日 |  |  |
| 序号 | 名 称 | 规 格 | 价格 | 备注 |

备件报价表

| 序号 | 名称 | 规格 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：表中所列备品备件价格不含在投标总价内，仅供评标时参考

配套试剂耗材报价表

| 耗材名称 | 规格 | 计量单位 | 生产企业 | 中标代码 | 是否专机专用 | 中标价格 | 对应的收费项目代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |