- 南通市第六人民医院项目需求说明

请投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。

投标人不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术要求的，中标后投标人在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标投标人承担。如投标人提供的货物和服务同采购单位提出的项目需求说明中的技术要求不同的，必须标书中明示，如不明示的视同完全响应。

主要技术参数：为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则投标人应在收到或应收到招标文件后七个工作日内提出并提供相应佐证材料，如属实则该主要技术参数不具有限制性，投标人可对该参数进行适当调整，并说明调整的理由。

- 产品要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

评标办法：综合评分法。

交货期：接到中标通知后15日内，交货至医院指定地点。

售后服务：1、整机（含所有附件）原厂保修≥3年，终身维护；中标人中标后必须提供原厂或中国总代（进口设备）出具的质保函。2、计算时间自安装调试并全部验收合格，发票入库之日起。鼓励投标人延长质保期，评标时将考虑此因素。

付款方式：货到安装调试验收合格且乙方已按照甲方要求提供了技术培训、技术资料以及设备发票后，支付该设备总额的50%；前述付款满六个月后，经医院确认在此期间设备无质量问题及乙方无其它违约事项后，付总额的40%；首次付款满壹年后，经医院确认在此期间设备无质量问题及乙方无其它违约事项后，付总额的10%。

投标文件的组成：一份正本和三份副本（内容见投标文件材料要求），必须按照模板要求准确填写，为方便审查，所提供的资料按顺序进行编制，可以补充相关材料。如投标多个项目须分开制作投标文件。由于未按模板填写、编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任由投标人承担。

★投标文件材料要求（请按如下要求将资料按序放置）

1、《产品报价表》《标准配置清单表》《选配项目清单表》

2、供应商资质、生产厂家资质、法人委托书、被委托人身份证复印等；

3、参加政府采购活动3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

4、未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。提供查询结果截图。

5、产品证件：医疗器械注册证、医疗器械登记表复印件；消毒产品需提供卫生安全评价报告、检验报告；特种设备需提供制造许可证；计量器具需提供计量器具制造许可证等相关证件；投标产品按国家规定需进行3C强制认证的，投标人需提供3C证书（复印件）等

6、提供产品合法来源证明

7、提供原厂详细技术参数、产品彩页等

8、厂家出具的详细的售后服务内容和服务承诺（包括但不限于质保期、维修响应、维修备用机、定期巡检、更新升级等）或维修服务授权文件；质保期满后《备件报价表》（说明：表中所列备品备件价格不含在投标总价内，仅供评标时参考，模板见附件）

9、产品业绩：一年内与投标设备同型号的合同或发票复印件5份；

10、用户名单：国内三甲医院及本省全部装机用户，必须含装机型号、成交价、装机时间及联系电话；

11、提供货物的制造、检验、测试、验收标准

12、以上未涉及的事项，供应商认为需要提交的其他资料

13、所有材料必须真实有效且加盖投标单位红章。

14、如该设备需配套试剂耗材，请填写《配套试剂耗材报价表》并将试剂耗材相关资质文件（包括厂家资质、供货商资质、厂家授权、法人授权、进口产品需提供报关单等）单独制作标书文件。

项目需求一览表和主要技术参数

| 项目名称 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LY2021A004 | 尿流率计 | 台 | 1 | 参数自动测量：全程尿流率曲线 标准ICS尿流率测定病历报告：全程尿流率曲线、排尿等待时间、排尿时间、尿流时间、达到尿量10%的时间、达到尿量95%的时间、最大尿流率时间、最大尿流率、平均尿流率、2秒钟尿流率、排尿量等测定指标 排尿量测定范围：10ml ~ 1000ml ,误差：≤±1%； 排尿时间测定范围：0s ~300s ,误差：≤±5% ; 排尿等待时间：≤300s ; 尿流率测定范围0 ml/s ~50 ml/s ,误差：≤1.5 ml/s |
| LY2021A015 | 肾镜（二次公告） | 套 | 1 | 视野角度：12°可以和各种摄像系统匹配 椭圆形管鞘外径：8.5 Fr/12Fr（2.83mm/4mm） 有效工作长度：≥250mm 有效使用工作通道≥6Fr 配置含： 薄膜阀 1包 喇叭口接头 1个 清洗刷 1个 出入水接头 1个 配套抓钳 1支 配套消毒盒 1个 |
| LY2021A016 | 气压弹道碎石机（二次公告） | 台 | 1 | 控制器： 输入空气压力≥0.4Mpa 气压调节范围0-0.7Mpa 可显示冲击次数 碎石频率多档可调 气泵： 供气压力：0~0.8Mpa±10% 供气量：≥70L/Min 配置含控制器、气泵、手柄、多种型号冲击针（可根据医院需求选择）、脚踏开关等 |
| LY2021A018 | 裂隙灯 | 台 | 2 | 平行夹角式（伽利略型）上光源照明 暖色LED光源 底座无极调光 大光斑高景深3档放大倍率 |
| LY2021A019 | 可视喉镜 | 台 | 1 | 1.视场角≥60°，前后转动角度0—120°，左右转动角度0—270°； 2.摄像头内置全密闭防水设计LED电源； 3.电池充电次数≥300次，每次持续使用时间≥4h； 4.配备多种型号可消毒使用可视喉镜片。 |
| LY2021A020 | 腊块柜 | 组 | 2 | 用于病理科储存蜡块用， 柜体表面喷塑，耐磨损，抗腐蚀力强 抽屉滑轨载重量大，抽拉灵活 每组4节，每节含6个抽屉，每节尺寸：（长*宽*高）450*500*400mm左右，配底座 |
| LY2021A021 | 玻片柜 | 组 | 6 | 用于病理科储存玻片用， 柜体表面喷塑，耐磨损，抗腐蚀力强 抽屉滑轨载重量大，抽拉灵活 每组12节，每节含6个抽屉，每节尺寸（长*宽*高）400*500*120mm左右，配底座 |
| LY2021A022 | 转运监护仪 | 台 | 1 | - 方便小巧，适用于转运 - 2、标准配置：标准五导联，可检查心电、呼吸、脉搏、无创血压、血氧等。 3、标准界面；大字符显示界面；心电波形同屏显示界面；呼吸氧合图；NIBP回顾；趋势图等。 4、分析功能：心率失常分析、S-T段分析，药物浓度计算等。 5、血压测量具有专业的高血压测量技术。 6、数字血氧饱和度测量技术。 7、具有全导心电同屏显示功能。 8、报警：声光报警、上下限报警可调等。 9、配置电池，断电工作时间不小于4小时。 10、可存储病人信息，自动存储和回放，关机或断电后数据不丢失。 |
| LY2021A023 | 镜柜 | 台 | 1 | 单门镜柜，可储存5条左右内镜 钢化玻璃柜门，可随时查看内部储存状况 密闭存储 紫外线消毒 屏幕显示，实时监测存储环境 |
| LY2021A024 | 颈椎牵引椅（电动） | 个 | 1 | 用于颈椎牵引，采用减速电机牵引 患者与医务人员均可控制牵引力大小，操作方便; 可实现持续牵引、间隙牵引、反复牵引及牵引力补偿等功能 颈椎牵引曲度可以调节 |
| LY2021A025 | 特定电磁波治疗仪（神灯） | 个 | 8 | 灯头大小：≥200mm 主要波谱范围：2～25μm。 功率消耗：<250w |
| LY2021A026 | 电子针疗仪 | 台 | 12 | 输出通道：6路输出; 输出波形：连续波、断续波、疏密波; 治疗时间：多档可调; |

产品报价表

| 产品名称 |  | 规格型号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 |  | 注册证（备案）号 |  |
| 标配单价 （标准配置清单） |  | 总价 |  |
| 选配项目及价格 | 《选配项目清单表》另附页 |  |  |
| 其他优惠条件 |  |  |  |
| 保修期 | 整机（含所有附件）原厂保修 年，终身维护 |  |  |
| 供货期 | 接到中标通知后 日 |  |  |
| 收费代码（项目多可另附页） | 收费项目名称： 收费项目代码： 说明：试剂耗材所对应的收费项目在《配套试剂耗材报价表》中填写 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

此报价已包含与本项目履行有关的全部费用及相关税费等

供货商：

企业法人声明：本人保证所供资料完整准确并愿意承担相应责任！

企业法人签字盖章：

授权代表：                 联系电话：

年    月    日

标准配置清单表

投标公司全称（加盖公章）：

| 设备名称： |  |  |  | 品牌： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号： |  |  | 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 |  |  | 数量 | 备注 |  |

选配项目清单表

投标公司全称（加盖公章）：

| 设备名称： |  |  | 品牌： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 型 号： |  | 日期： 年 月 日 |  |  |
| 序号 | 名 称 | 规 格 | 价格 | 备注 |

备件报价表

| 序号 | 名称 | 规格 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：表中所列备品备件价格不含在投标总价内，仅供评标时参考

配套试剂耗材报价表

| 耗材名称 | 规格 | 计量单位 | 生产企业 | 中标代码 | 是否专机专用 | 中标价格 | 对应的收费项目代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |