- 南通市第六人民医院项目需求说明

请投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。

投标人不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术要求的，中标后投标人在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标投标人承担。如投标人提供的货物和服务同采购单位提出的项目需求说明中的技术要求不同的，必须标书中明示，如不明示的视同完全响应。

主要技术参数：为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则投标人应在收到或应收到招标文件后七个工作日内提出并提供相应佐证材料，如属实则该主要技术参数不具有限制性，投标人可对该参数进行适当调整，并说明调整的理由。

- 产品要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

评标办法：综合评分法。

交货期：接到中标通知后15日内，交货至医院指定地点。

★为避免设备交货过程中可能导致无法收货和验收的误会，按照医院相关规定，请中标供应商填写本人联系方式收货，且务必电话联系后安排送货。

收货人填写格式：

单位名称：南通市第六人民医院

联系地址：南通市永和路881号

联系人：您本人姓名。

联系电话：您本人电话。

到货后，如需协调摆放地点，请致电设备科协调。

售后服务：1、整机（含所有附件）原厂保修≥3年，终身维护；中标人中标后必须提供原厂或中国总代（进口设备）出具的质保函。2、计算时间自安装调试并全部验收合格，发票入库之日起。鼓励投标人延长质保期，评标时将考虑此因素。

付款方式：货到安装调试验收合格且乙方已按照甲方要求提供了技术培训、技术资料以及设备发票后，支付该设备总额的50%；前述付款满六个月后，经医院确认在此期间设备无质量问题及乙方无其它违约事项后，付总额的40%；首次付款满壹年后，经医院确认在此期间设备无质量问题及乙方无其它违约事项后，付总额的10%。

投标文件的组成：一份正本和三份副本（内容见投标文件材料要求），必须按照模板要求准确填写，为方便审查，所提供的资料按顺序进行编制，可以补充相关材料。如投标多个项目须分开制作投标文件。由于未按模板填写、编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任由投标人承担。

★投标文件材料要求（请按如下要求将资料按序放置）

- 附件一《投标报价表》

- 附件二《标准配置清单表》

- 附件三《选配项目清单表》

- 供应商资质、生产厂家资质、法定代表人身份证明和授权委托书、被委托人身份证复印等；

- 参加政府采购活动3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

- 未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。提供查询结果截图。

- 产品证件：医疗器械注册证及附件、医疗器械登记表复印件；消毒产品需提供卫生安全评价报告、检验报告；特种设备需提供制造许可证；计量器具需提供计量器具制造许可证等相关证件；投标产品按国家规定需进行3C强制认证的，投标人需提供3C证书（复印件）等

- 提供产品合法来源证明

- 提供原厂详细技术参数、产品彩页等

- 厂家出具的详细的售后服务内容和服务承诺（包括但不限于质保期、维修响应、维修备用机、定期巡检、更新升级等）或维修服务授权文件；质保期满后附件四《备件报价表》（说明：表中所列备品备件价格不含在投标总价内，仅供评标时参考，模板见附件）

- 产品业绩：一年内与投标设备同型号的合同或发票复印件5份；

- 用户名单：国内三甲医院及本省全部装机用户，必须含装机型号、成交价、装机时间及联系电话；

- 提供货物的制造、检验、测试、验收标准

- 以上未涉及的事项，供应商认为需要提交的其他资料

- 所有材料必须真实有效且加盖投标单位红章。

- 如该设备需配套试剂耗材，请填写附件五《配套试剂耗材报价表》并将试剂耗材相关资质文件（包括厂家资质、供货商资质、厂家授权、法人授权、进口产品需提供报关单等）单独制作标书文件。

项目需求一览表和主要技术参数

| 项目名称 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LY2021A053 | 临时起搏器 | 台 | 2 | - 1、单腔起搏，起搏模式：A00, AAI, AAT, V00, VVI, VVT高频起搏，紧急起搏和0S0 2、电压：0.1-20V 3、感知灵敏度：0.1-20mV 4、起搏频率：40-180ppm 5、高频起搏模式：爆发式或持续性起搏，松开高频起搏键，高频起搏模式自动终止，起搏器继续以先前的模式和频率起搏 6、一键紧急起搏模式 7、不应期：AXX模式400-300ms；VXX模式250ms 8、具备频率奔放保护，取决于心律设置 9、噪声监测，自动切换至A00/V00模式 10、报警(可视化加声音)：高／低 阻抗心率报警、电池和后备电源、噪声自检或系统错误报警 11、接头：≥2个接头 适用接头直径范围：0.9-2.1mm 12、电池使用时间：≥200h - 13、自动锁定，防止误操作 |

附件一：

投标报价表

项目编号：              项目名称：

数量：

| 品牌 |  | 规格型号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 |  |  |  |
| 注册证名称 |  | 注册证（备案）号 |  |
| 投标价格（元） | 单价： 总价： 大写： |  |  |
| 标准配置清单 | 请填附件二 |  |  |
| 选配项目及价格 | 请填附件三 |  |  |
| 其他优惠条件 |  |  |  |
| 保修期 | 整机（含所有附件）原厂保修 年，终身维护。 |  |  |
| 供货期 | 接到中标通知后 日内 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

此报价已包含与本项目履行有关的全部费用及相关税费等

供货商：

企业法人声明：本人保证所供资料完整准确并愿意承担相应责任！

企业法人签字盖章：

授权代表：                 联系电话：

年    月    日

附件二：

标准配置清单表

投标公司全称（加盖公章）：

| 设备名称： |  |  |  | 品牌： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号： |  |  | 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 |  |  | 数量 | 备注 |  |

附件三：

选配项目清单表

投标公司全称（加盖公章）：

| 设备名称： |  |  | 品牌： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 型 号： |  | 日期： 年 月 日 |  |  |
| 序号 | 名 称 | 规 格 | 价格 | 备注 |

附件四：

备件报价表

| 序号 | 名称 | 规格 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：表中所列备品备件价格不含在投标总价内，仅供评标时参考

附件五：

配套试剂耗材报价表

| 耗材名称 | 规格 | 计量单位 | 生产企业 | 中标代码 | 是否专机专用 | 中标价格 | 对应的收费项目代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |