- 南通市第六人民医院项目需求说明

请投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。

投标人不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术要求的，中标后投标人在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标投标人承担。如投标人提供的货物和服务同采购单位提出的项目需求说明中的技术要求不同的，必须标书中明示，如不明示的视同完全响应。

主要技术参数：为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则投标人应在收到或应收到招标文件后七个工作日内提出并提供相应佐证材料，如属实则该主要技术参数不具有限制性，投标人可对该参数进行适当调整，并说明调整的理由。

- 产品要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

评标办法：综合评分法。

交货期：接到中标通知后15日内，交货至医院指定地点。

★为避免设备交货过程中可能导致无法收货和验收的误会，按照医院相关规定，请中标供应商填写本人联系方式收货，且务必电话联系后安排送货。

收货人填写格式：

单位名称：南通市第六人民医院

联系地址：南通市永和路881号

联系人：您本人姓名。

联系电话：您本人电话。

到货后，如需协调摆放地点，请致电设备科协调。

售后服务：1、整机（含所有附件）原厂保修≥3年，终身维护；中标人中标后必须提供原厂或中国总代（进口设备）出具的质保函。2、计算时间自安装调试并全部验收合格，发票入库之日起。鼓励投标人延长质保期，评标时将考虑此因素。

付款方式：货到安装调试验收合格且乙方已按照甲方要求提供了技术培训、技术资料以及设备发票后，支付该设备总额的50%；前述付款满六个月后，经医院确认在此期间设备无质量问题及乙方无其它违约事项后，付总额的40%；首次付款满壹年后，经医院确认在此期间设备无质量问题及乙方无其它违约事项后，付总额的10%。

投标文件的组成：一份正本和三份副本（内容见投标文件材料要求），必须按照模板要求准确填写，为方便审查，所提供的资料按顺序进行编制，可以补充相关材料。如投标多个项目须分开制作投标文件。由于未按模板填写、编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任由投标人承担。

★投标文件材料要求（请按如下要求将资料按序放置）

- 附件一《投标报价表》

- 附件二《标准配置清单表》

- 附件三《选配项目清单表》

- 供应商资质、生产厂家资质、法定代表人身份证明和授权委托书、被委托人身份证复印等；

- 参加政府采购活动3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

- 未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。提供查询结果截图。

- 产品证件：医疗器械注册证及附件、医疗器械登记表复印件；消毒产品需提供卫生安全评价报告、检验报告；特种设备需提供制造许可证；计量器具需提供计量器具制造许可证等相关证件；投标产品按国家规定需进行3C强制认证的，投标人需提供3C证书（复印件）等

- 提供产品合法来源证明

- 提供原厂详细技术参数、产品彩页等

- 厂家出具的详细的售后服务内容和服务承诺（包括但不限于质保期、维修响应、维修备用机、定期巡检、更新升级等）或维修服务授权文件；质保期满后附件四《备件报价表》（说明：表中所列备品备件价格不含在投标总价内，仅供评标时参考，模板见附件）

- 产品业绩：一年内与投标设备同型号的合同或发票复印件5份；

- 用户名单：国内三甲医院及本省全部装机用户，必须含装机型号、成交价、装机时间及联系电话；

- 提供货物的制造、检验、测试、验收标准

- 以上未涉及的事项，供应商认为需要提交的其他资料

- 所有材料必须真实有效且加盖投标单位红章。

- 如该设备需配套试剂耗材，请填写附件五《配套试剂耗材报价表》并将试剂耗材相关资质文件（包括厂家资质、供货商资质、厂家授权、法人授权、进口产品需提供报关单等）单独制作标书文件。

项目需求一览表和主要技术参数

| 项目名称 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LY2021A046 | 麻醉机 | 台 | 1 | - 配置要求：含七氟醚挥发罐1个； - 氧气、空气两气源 - 呼末CO2监测功能 - 麻醉废气排放系统 - 通气模式：VCV、PCV、SIMV等 - 彩色显示屏，参数设置、监测值一目了然 - 间歇正压通气、手动通气 - 手动/机控一键式气电同步转换 |
| LY2021A047 | 喉返神经探测仪 | 台 | 1 | - 应用于术中行神经监测，快速精准的探查、识别和保护喉返等运动神经，降低神经损伤风险，提高手术质量。 - 监测技术：同时支持间歇性监测技术与持续性动态监测技术 - 通道数量：≥4通道，可任意单独选择或同时选择 - 抗干扰能力强，噪音低，自动测量电凝和电刀的输出 - 具备失真软件监测和真伪信号区分显示；并自动过滤假阴/阳性信号 - 高度灵敏，可监测的肌电精度能达到20μV - 能存储和打印监测数据、图像和报告，作为神经监测的依据，保护医患 - 可触控屏幕、无需专人操作、提供信号报警声音及图形提示 - 刺激探针接触神经有清晰提示音，只用听声音就能判断信号 |
| LY2021A048 | 胰岛素泵 | 台 | 4 | - 具备24小时持续性皮下进行微量输注胰岛素要求，适合成人、儿童 - 基础率范围：0．1－35U/小时 - 大剂量范围：0.1－25U - 可预设基础率，自动分配到各时间段 - 胰岛素输注精度误差≤±5% - 输注参数液晶显示 - 具有自检功能 - 具有键盘锁定功能，防止误操作 - 具备安全保护装置 - 具有防水功能 - 多种报警提示：低液量报警、电池电量不足报警、阻塞等 - 报警记录功能，可回顾报警时间和日期 |
| LY2021A049 | 人体成分分析仪 | 台 | 1 | - 通过测量人体成分，来评价人体的营养状态，进行体重管理及健康诊断 - 测试方法：多频生物电阻抗分析法 - 测试部位：上肢、躯干、下肢进行多阻抗、多节段测量、多频率检测 - 测试模式：适用儿童、成人和孕妇等人群，诊断结果详细 - 可输出不少于30项参数指标：身体水含量、蛋白质、无机盐、身体骨量、细胞内液、细胞外液、骨骼肌、体脂肪、体重、身高、标准体重、去脂体重、身体质量(BMI)、 体水分比率、肌肉率、体脂百分比、内脏脂肪等级、机体基础代谢、肥胖诊断、营养评估、体重评估、肥胖评估、目标体重、体重控制、脂肪控制、肌肉控制、健康评分、体成分指数解析、营养膳食指导、运动处方指导等 - 具备专业数据处理能量：专业测量人体各项健康指数；肥胖诊断评估、肌肉脂肪管理处方指导；制定个体膳食营养运动方案；分析测试数据，身体健康情况评分等 - 检测时间：< 60S - 操作界面：彩色液晶触摸屏，界面简洁易懂，用户可独立操作 - 配置打印机，适用普通A4打印纸，打印专用彩色A4报告单，格式可根据用户需求更改 - 数据储存：无限存储，可随时打印、导出、存档 - 操作语言：全中文操作界面 - 测量体重范围：10 ~ 200Kg - 测量年龄范围：3 ~ 99岁 - 测量身高范围：60 ~ 200cm |
| LY2021A050 | 活性凝血ACT检测仪 | 台 | 1 | - 主要用于心脏和血管手术、心脏导管手术、监护室、神经介入手术等病人枸橼酸抗凝全血和血浆样品的凝血状态的测定 - 测定血液粘度变化，采用两点（0º及90º）检测原理, 可提高检测的灵敏度，减少人为造成ACT的延长 - 微处理器控制，用于提高可靠性和报告故障情况 - 可检测0-10单位肝素，有良好线性 - 使用血量：每根试管使用≤0.4ml - 检测时间：≤8min - 测试温度：37℃±0.5℃ - 测量范围（秒）：0-1500。 |
| LY2021A051 | 便携式多导睡眠监测仪 | 台 | 2 | - 监测参数：≥7导联（包括口鼻气流、鼾声、胸式呼吸、腹式呼吸、血氧、脉率、体位等） - 持续记录时间：不低于24小时 - 内置存储卡，可至少同时保存10个以上患者的数据，支持外接扩充接口，可以增加存储空间或连接电脑系统，导出患者数据 - 胸腹运动传感器灵敏度高，抗干扰能力强，信号采集稳定 - 内置体位传感器，连接简单且监测信号 - 可用于自动压力滴定时的睡眠监测和疗效评估 - 全中文软件界面和导联标识，主机体积小巧，操作简便 - 伪差事件自动标记，自动分析数据准确率高达95%以上 - 参数自动分析记录软件；具有所有信号分析记录软件 - 提供患者数据库管理软件系统，可生成、存储、打印详细的不同格式的总结报告、呼吸事件以及血氧总结报告等 - 机器支持扩展导联 - 配置台式电脑1套；激光打印机1台 |
| LY2021A054 | 高压灭菌器 | 台 | 2 | - 适用范围：适用于手术器械、实心裸露器械、包装器械、橡胶类负载、水、培养基等固体、液体的灭菌 - 容积：≥80L - 材质：采用304不锈钢 - 设计压力：-0.1～0.28Mpa - 设计温度：≥142℃ - 使用寿命：≥8年（16000次灭菌循环） - 开关门方式：手动式密封门 - 安全联锁：压力安全联锁装置，门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有压力，门无法打开. - 蒸汽产生方式：主体内加热，直接产生饱和蒸汽，无需外接蒸汽源 - 储水装置：配有内置收集水箱，不外排蒸汽，汽水内循环使用，环境清洁干燥 - 流程控制：注水、升温、灭菌、排水排汽、干燥全过程自动控制； 传感器故障自检及保护功能：设备自动检测传感器故障，并声光指示 - 排气模式：具有快排、慢排、不排3种排汽方式，避免液体灭菌时液体的溢出 - 水位检测报警功能：灭菌器内水位未达到规定水位，低水位报警，自动切断加热电源 - 记录方式：内置微型热敏打印机，实现数据追溯记录，实现F0值打印 - 安全保护：超温自动保护装置，超过设定温度，系统自动切断加热电源；防干烧保护装置，水位过低时，系统自动切断加热电源；超压自动泄放装置，超过安全阀开启压力，安全阀开启泄压； - 办理压力容器使用登记证书 |

附件一：

投标报价表

项目编号：              项目名称：

数量：

| 品牌 |  | 规格型号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 |  |  |  |
| 注册证名称 |  | 注册证（备案）号 |  |
| 投标价格（元） | 单价： 总价： 大写： |  |  |
| 标准配置清单 | 请填附件二 |  |  |
| 选配项目及价格 | 请填附件三 |  |  |
| 其他优惠条件 |  |  |  |
| 保修期 | 整机（含所有附件）原厂保修 年，终身维护。 |  |  |
| 供货期 | 接到中标通知后 日内 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

此报价已包含与本项目履行有关的全部费用及相关税费等

供货商：

企业法人声明：本人保证所供资料完整准确并愿意承担相应责任！

企业法人签字盖章：

授权代表：                 联系电话：

年    月    日

附件二：

标准配置清单表

投标公司全称（加盖公章）：

| 设备名称： |  |  |  | 品牌： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号： |  |  | 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 |  |  | 数量 | 备注 |  |

附件三：

选配项目清单表

投标公司全称（加盖公章）：

| 设备名称： |  |  | 品牌： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 型 号： |  | 日期： 年 月 日 |  |  |
| 序号 | 名 称 | 规 格 | 价格 | 备注 |

附件四：

备件报价表

| 序号 | 名称 | 规格 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：表中所列备品备件价格不含在投标总价内，仅供评标时参考

附件五：

配套试剂耗材报价表

| 耗材名称 | 规格 | 计量单位 | 生产企业 | 中标代码 | 是否专机专用 | 中标价格 | 对应的收费项目代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |