- 南通市第六人民医院项目需求说明

请投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。

投标人不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术要求的，中标后投标人在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标投标人承担。如投标人提供的货物和服务同采购单位提出的项目需求说明中的技术要求不同的，必须标书中明示，如不明示的视同完全响应。

主要技术参数：为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则投标人应在收到或应收到招标文件后七个工作日内提出并提供相应佐证材料，如属实则该主要技术参数不具有限制性，投标人可对该参数进行适当调整，并说明调整的理由。

- 产品要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

评标办法：综合评分法。

交货期：接到中标通知后15日内，交货至医院指定地点。

★为避免设备交货过程中可能导致无法收货和验收的误会，按照医院相关规定，请中标供应商填写本人联系方式收货，且务必电话联系后安排送货。

收货人填写格式：

单位名称：南通市第六人民医院

联系地址：南通市永和路881号

联系人：您本人姓名。

联系电话：您本人电话。

到货后，如需协调摆放地点，请致电设备科协调。

售后服务：1、整机（含所有附件）原厂保修≥3年，终身维护；中标人中标后必须提供原厂或中国总代（进口设备）出具的质保函。2、计算时间自安装调试并全部验收合格，发票入库之日起。鼓励投标人延长质保期，评标时将考虑此因素。

付款方式：货到安装调试验收合格且乙方已按照甲方要求提供了技术培训、技术资料以及设备发票后，支付该设备总额的50%；前述付款满六个月后，经医院确认在此期间设备无质量问题及乙方无其它违约事项后，付总额的40%；首次付款满壹年后，经医院确认在此期间设备无质量问题及乙方无其它违约事项后，付总额的10%。

投标文件的组成：一份正本和三份副本（内容见投标文件材料要求），必须按照模板要求准确填写，为方便审查，所提供的资料按顺序进行编制，可以补充相关材料。如投标多个项目须分开制作投标文件。由于未按模板填写、编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任由投标人承担。

★投标文件材料要求（请按如下要求将资料按序放置）

- 附件一《投标报价表》

- 附件二《标准配置清单表》

- 附件三《选配项目清单表》

- 供应商资质、生产厂家资质、法定代表人身份证明和授权委托书、被委托人身份证复印等；

- 参加政府采购活动3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

- 未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。提供查询结果截图。

- 产品证件：医疗器械注册证及附件、医疗器械登记表复印件；消毒产品需提供卫生安全评价报告、检验报告；特种设备需提供制造许可证；计量器具需提供计量器具制造许可证等相关证件；投标产品按国家规定需进行3C强制认证的，投标人需提供3C证书（复印件）等

- 提供产品合法来源证明

- 提供原厂详细技术参数、产品彩页等

- 厂家出具的详细的售后服务内容和服务承诺（包括但不限于质保期、维修响应、维修备用机、定期巡检、更新升级等）或维修服务授权文件；质保期满后附件四《备件报价表》（说明：表中所列备品备件价格不含在投标总价内，仅供评标时参考，模板见附件）

- 产品业绩：一年内与投标设备同型号的合同或发票复印件5份；

- 用户名单：国内三甲医院及本省全部装机用户，必须含装机型号、成交价、装机时间及联系电话；

- 提供货物的制造、检验、测试、验收标准

- 以上未涉及的事项，供应商认为需要提交的其他资料

- 所有材料必须真实有效且加盖投标单位红章。

- 如该设备需配套试剂耗材，请填写附件五《配套试剂耗材报价表》并将试剂耗材相关资质文件（包括厂家资质、供货商资质、厂家授权、法人授权、进口产品需提供报关单等）单独制作标书文件。

项目需求一览表和主要技术参数

| 项目名称 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LY2021A061 | 心电监护仪 | 台 | 10 | 1、操作：≥10.4寸屏，中文操作界面。 2、标准配置：标准五导联，可检查心电、呼吸、脉搏、无创血压、血氧等。 3、标准界面；大字符显示界面；心电波形同屏显示界面；呼吸氧合图；NIBP回顾；趋势图等。 4、分析功能：心率失常分析、S-T段分析，药物浓度计算等。 5、血压测量具有专业的高血压测量技术。 6、数字血氧饱和度测量技术。 7、具有全导心电同屏显示功能。 8、报警：声光报警、上下限报警可调等。 9、配置电池，断电工作时间不小于2小时。 10、配置打印机，具有打印功能。 - 11、可存储病人信息，自动存储和回放，关机或断电后数据不丢失。 |
| LY2021A063 | 阅片灯 | 个 | 10 | - 双联，LED光源 - 可视尺寸≥700*422mm 厚度≤25mm - 光源亮度≥3000cd/㎡，亮度可调 - 配置办公桌台式支架 |
| LY2021A064 | 负压吸引装置 | 个 | 30 | 多用途负压吸引器，高真空高流量负压吸引器； 可增加卡夹，挂接在吊塔的悬臂上; 有切换开关，使操作更容易，工作模式指示标贴，能应对突发事件； 量程：-100-0KPa，负压源压力无级调节旋钮，负压泄漏； 读数清晰；真空表精度±4%F.S.；不同负压段，不同颜色标识； 外壳：ABS优质工程塑料，经久耐用；可以用消毒剂清洁； 维护容易，耐腐蚀，无需润滑，有正负压保护装置； 有溢流保护杯，有效防止废液集满后倒流； |
| LY2021A065 | 新冠病毒核酸快速检测仪 | 台 | 1 | - 扩增原理:实时荧光PCR - 无需核酸提取纯化，可原始样本上样检测；手工操作少，在同一仪器内部全自动完成核酸裂解、释放、扩增、结果输出，一次开盖，避免密闭空间气溶胶污染 通道数：≥四通道，每个通道独立，可连续循环进样，实现来样即测 - 光学系统：高亮度LED扫描，光电传感器扫描检测，免校准 检测时间:全流程≤65分钟 新冠病毒检测灵敏度：10-1010Copies |
| LY2021A047 | 喉返神经探测仪（二次公告） | 台 | 1 | - 应用于术中行神经监测，快速精准的探查、识别和保护喉返等运动神经，降低神经损伤风险，提高手术质量。 - 监测技术：同时支持间歇性监测技术与持续性动态监测技术 - 通道数量：≥4通道，可任意单独选择或同时选择 - 抗干扰能力强，噪音低，自动测量电凝和电刀的输出 - 具备失真软件监测和真伪信号区分显示；并自动过滤假阴/阳性信号 - 高度灵敏，可监测的肌电精度能达到20μV - 能存储和打印监测数据、图像和报告，作为神经监测的依据，保护医患 - 可触控屏幕、无需专人操作、提供信号报警声音及图形提示 - 刺激探针接触神经有清晰提示音，只用听声音就能判断信号 |
| LY2021A060 | 转运床（二次公告） | 张 | 2 | - 适用于手术室患者转运。 - 基本功能： - 安全载重≥150公斤 - 床面可上下升降，可头低脚高位倾斜 床整体宽度≤70cm - 床体手摇式升降 - 床面背板角度可调节 - 两侧为折合式护栏，可挂转运呼吸机 - 国际先进的中控刹车系统，配有中央导向轮.方便使用者控制车体行进方向 - 双重锁定，四轮制动 - 大直径的抗静电的脚轮 - 床底要有搁物架，有输液架专用悬挂区 - 有可移动、伸缩原装输液架 - 床垫使用阻燃物料制造，不漏水，并可用任意消毒液擦洗，有与床板粘合带 - 一体式氧气筒架 - 第五轮转向 - 配备监护/除颤托盘 - 氧流量或负压瓶挂架 |
| LY2021A043 | 超声电导仪（二次公告） | 台 | 1 | 1、适用科室：各临床治疗科室的局部药物治疗，通过电脉冲致孔与超声、电脉冲导入，促进可透皮吸收的药 物经皮肤透入人体，发挥药物作用 2、治疗时间：5min～30min连续可调 3、电致孔脉冲峰值≤87V； 4、超声激励频率：≥1MHz±30%；输出频率：0-6Hz；输出周期：0-167ms； 5、电导脉冲频率：≥2000Hz±10%； - 6、透入深度：10mm-150mm |

附件一：

投标报价表

项目编号：              项目名称：

数量：

| 品牌 |  | 规格型号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 |  |  |  |
| 注册证名称 |  | 注册证（备案）号 |  |
| 投标价格（元） | 单价： 总价： 大写： |  |  |
| 标准配置清单 | 请填附件二 |  |  |
| 选配项目及价格 | 请填附件三 |  |  |
| 其他优惠条件 |  |  |  |
| 保修期 | 整机（含所有附件）原厂保修 年，终身维护。 |  |  |
| 供货期 | 接到中标通知后 日内 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

此报价已包含与本项目履行有关的全部费用及相关税费等

供货商：

企业法人声明：本人保证所供资料完整准确并愿意承担相应责任！

企业法人签字盖章：

授权代表：                 联系电话：

年    月    日

附件二：

标准配置清单表

投标公司全称（加盖公章）：

| 设备名称： |  |  |  | 品牌： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号： |  |  | 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 |  |  | 数量 | 备注 |  |

附件三：

选配项目清单表

投标公司全称（加盖公章）：

| 设备名称： |  |  | 品牌： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 型 号： |  | 日期： 年 月 日 |  |  |
| 序号 | 名 称 | 规 格 | 价格 | 备注 |

附件四：

备件报价表

| 序号 | 名称 | 规格 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：表中所列备品备件价格不含在投标总价内，仅供评标时参考

附件五：

配套试剂耗材报价表

| 耗材名称 | 规格 | 计量单位 | 生产企业 | 中标代码 | 是否专机专用 | 中标价格 | 对应的收费项目代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |